Délégation départementale de Loir-et-Cher

TRANSPORTS SANITAIRES

CHANGEMENT de VEHICULES

Document à remplir obligatoirement pour tout changement de véhicule

CONTRÔLE des AMBULANCES au SAMU [prendre rendez-vous]

CONTRÔLE des V.S.L. à la D.T.A.R.S. [prendre rendez-vous auprès du secrétariat de l’Unité Offre de soins ambulatoires]

CONTRÔLE D’AMBULANCE TYPE B CATEGORIE A

Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres, modifié par arrêté du 28 août 2009 – ANNEXE II 3° §2

ENTREPRISE :

NUMERO D’AGREMENT :

NOUVEAU VEHICULE A AGREER :

- MARQUE

- IMMATRICULATION

VEHICULE à SUPPRIMER :

- IMMATRICULATION :

- QUE DEVIENT CE VEHICULE ? :

CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DE LA CATÉGORIE A TYPE B

(Ambulances de soins et de secours d’urgence - ASSU)

- Ambulance de soins d’urgence conçue et équipée pour le transport sanitaire en position allongée ; les premiers soins et la surveillance des patients

- Ces véhicules sont réservés au transport d’une seule personne en position allongée ou demi-assise

Les conditions suivantes sont respectées :

| TYPE D’EQUIPEMENTS | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Leur carrosserie est extérieurement blanche |  |  |
| Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance |  |  |
| Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus aux articles R. 313-27, R. 313-31 et R. 313-34 du code de la route: feux à éclats clignotants et avertisseurs sonores 3 tons, 2 temps obligatoirement |  |  |
| La roue de secours et le matériel d’entretien sont placés hors de la cellule avec accès spécifique |  |  |
| La cellule est séparée de la cellule de conduite par une cloison |  |  |
| Les revêtements intérieurs des parois, du sol, des sièges sont lavables et résistants aux procédés usuels de désinfection |  |  |
| La cellule sanitaire s’ouvre aisément par l’arrière pour permettre les manœuvres de brancardage et comporte un dispositif d’arrimage au sol |  |  |
| La cellule comporte un dispositif d’éclairage, de chauffage, de ventilation dont les réglages sont indépendants de ceux de la cellule de conduite |  |  |
| Communication interne entre le chauffeur et la cellule : cabine de conduite séparée avec liaison visuelle et phonique, et le contact visuel de l’une à l’autre restant assuré |  |  |
| La cellule est dotée d’un dispositif fixe permettant de recevoir 2 flacons de perfusion de 0,5l |  |  |
| La cellule est suffisamment vaste pour un brancard adulte ainsi qu’un siège accompagnateur destiné à la surveillance du patient ; brancard tête en avant ; possibilité de circuler autour du brancard (translation latérale) |  |  |
| Convertisseur 12-220V : obligatoire pour les véhicules participant à la garde |  |  |
| Tiroirs et placards adaptés au roulement (vibrations) |  |  |
| Autres mentions liées à l’activité n’affectant pas la dominante blanche et bleue de la carrosserie : maximum de 3 appellations liées à l’activité, caractères inférieurs à 15 cm, si utilisation de logo ou emblèmes la taille est inférieure à l’insigne distinctif |  |  |

L’équipement des véhicules de type B, catégorie A, est composé des produits et  matériels suivants :

| TYPE D’EQUIPEMENTS | NORME DE CONFORMITE | OUI | NON |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPEMENTS DE RELEVAGE ET DE BRANCARDAGE DU PATIENT |
| Brancard principal/support brancard | EN 1865 |  |  |
| Portoir de type cuillère | EN 1865 |  |  |
| Matelas à dépression | EN 1865 |  |  |
| Dispositif de transport du patient en position assise (chaise portoir) | EN 1865 |  |  |
| Drap portoir ou matelas de transfert | EN 1865 | Optionnel |
| Plan dur complété d’une têtière d’immobilisation et de brides de sécurité | EN 1865 | Optionnel |

| EQUIPEMENTS D’IMMOBILISATION |
| --- |
| Lot pour les fractures (membres inférieurs, membres supérieurs) |  |  |  |
| Lot de colliers cervicaux – petit, moyen, grand (immobilisation du rachis cervical) |  |  |  |
| 1 dispositif de traction |  | Optionnel |
| Immobilisation en extension de la partie haute du rachis : dispositif d’extraction ou plan dur court |  | Optionnel |
| EQUIPEMENTS DE VENTILATION/RESPIRATION |
| Oxygène portable : capacité minimum totale de 2 000 l, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit d’eau d’au moins 15 l/min, raccord rapide optionnel | EN 737-1 :1998 |  |  |
| Insufflateurs manuels avec masques et canules pour tous les âges : T3, T4, T5 |  |  |  |
| Embout de ventilation bouche à masque avec entrée oxygène |  |  |  |
| Dispositif portable électrique d’aspiration de mucosités | EN ISO 10079-2 :1999 |  |  |
| Station fixe d’oxygène, minimum 2000l, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d’au moins 15 l/min, raccord rapide optionnel | EN 737-1 :1998 | Optionnel |
| Dispositif d’aspiration fixe de mucosités d’une pression minimale de 65kPa avec une capacité minimale de 1 l |  | Optionnel |
| 2 masques à inhalation haute concentration adulte |  |  |  |
| EQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC |
| Appareil à tension manuel, taille de serrage 10 cm – 66 cm |  | Optionnel |
| Oxymètre | EN ISO 9919 |  |  |
| Stéthoscope |  | Optionnel |
| Thermomètre, mesures minimales : 28 °C -42 °C |  |  |  |
| Dispositif pour doser le sucre dans le sang |  |  |  |
| Lampe diagnostic |  |  |  |
| Appareil à tension automatique de type doppler, 10 cm - 66 cm |  |  |  |
| MEDICAMENTS |
| Soluté |  | Optionnel |
| Matériel pour perfusions et injections |  | Optionnel |
| Dispositif d’injection conçu pour permettre l’administration de liquide chauffé jusqu’à 37°C (+ ou -2°C), portable ou non |  | Optionnel |
| Dispositif pour perfusion sous pression |  | Optionnel |
| EQUIPEMENTS DE REANIMATION |  |
| Défibrillateur avec enregistrement ECG des données patient | EN 60601-2-4 |  |  |
| Moniteur cardiaque ; pouvant être combiné sur le même dispositif que le défibrillateur |  | Optionnel |
| Appareillage de nébulisation | EN 13544-1 | Optionnel |
| BANDAGES ET MATERIELS D’HYGIENE |
| 1 matériel de couchage : 1 oreiller, 1 matelas |  |  |  |
| 1 couverture bactériostatique |  |  |  |
| 1 haricot |  |  |  |
| 1 sac vomitoire |  |  |  |
| 1 bassin |  |  |  |
| 1 urinal (pas en verre) |  |  |  |
| 100 paires de gants non stériles à EN 455-1, -2 usage unique |  |  |  |
| 5 sacs poubelle |  |  |  |
| 1 drap à usage unique pour brancard |  |  |  |
| EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (PAR MEMBRE D’EQUIPAGE) |  |
| 1 chasuble réfléchissante | EN 471 |  |  |
| 1 paire de gants de sécurité pour débris | EN 420 | Optionnel |
| 1 paire de chaussures de sécurité | EN ISO 20345 | Optionnel |
| Vêtements de sécurité et de protection (blouson) |  | Optionnel |
| Casque de sécurité | EN 14052 | Optionnel |

| MATERIEL DE PROTECTION ET DE SAUVETAGE |
| --- |
| 1 matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du matériel |  |  |  |
| 1 matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du personnel |  |  |  |
| 1 coupe-ceinture de sécurité |  |  |  |
| 1 triangle ou lampe de présignalisation |  |  |  |
| 1 extincteur | EN 3-7 |  |  |
| Lot de lampes et outils de sauvetage |  | Optionnel |
| Projecteur |  | Optionnel |
| COMMUNICATION |
| 1 accès au réseau téléphonique public par l’émetteur-récepteur ou par un radiotéléphone mobile |  |  |  |
| Communication interne entre le chauffeur et la cellule sanitaire |  |  |  |
| Emetteur-récepteur mobile |  | Optionnel |
| Emetteur-récepteur portable |  | Optionnel |
| Système d’alerte portable par personne (peut être intégré au récepteur radio) |  | Optionnel |
| KIT TRAITEMENT PLAIES |
| Bande élastique type Velpeau : 1 largeur 5cm ; 1 largeur 10 cm |  |  |
| 10 Compresses de gaze stérile de taille 10 × 10 cm |  |  |
| 2 Pansement stérile absorbant (dit américain) de taille environ 20 × 40 cm |  |  |
| Solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d’origine : 100 ml en conditionnement de 20 dosettes de 5 ml (au minimum) |  |  |
| 1 Pansement homéostatique d’urgence type C.H.U.T |  |  |
| 1 Paire de ciseaux universels bouts mousse |  |  |
| 1 Rouleau de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm |  |  |
| KIT SECTION DES MEMBRES |
| Bande élastique type Velpeau : 1 largeur 5cm ; 1 largeur 10 cm |  |  |
| 10 Compresses de gaze stérile de taille 10 × 10 cm |  |  |
| 1 Rouleau de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm |  |  |
| 1 sac isotherme compartimenté (double sac) |  |  |
| 1 Pochette de froid à usage unique instantané |  |  |
| KIT ACCOUCHEMENT |
| 2 Clamps de Barr |  |  |
| 10 Compresses de gaze stérile de taille 10 × 10 cm |  |  |
| 1 Couverture de survie stérile |  |  |
| 1 Bonnet usage unique nouveau né |  |  |
| 2 Champs stériles 75 × 90 cm |  |  |
| 1 Sonde d’aspiration pédiatrique |  |  |
| KIT DE PROTECTION CONTRE L’INFECTION |
| 2 Combinaisons avec capuche |  |  |
| 2 Masques FFP2 |  |  |
| 1 Sac DASRI |  |  |
| 1 Masque chirurgical |  |  |
| 2 Paires de sur chaussures |  |  |
| 2 Paires de lunettes de protection |  |  |
| 4 Paires de gants à usage unique |  |  |
| KIT DE TRAITEMENT DES BRULURES THERMIQUES ET CHIMIQUES |
| 2 Compresses pour brûlures de taille 10 × 10 cm |  |  |
| 1 Compresse pour brûlures de taille 20 × 20 cm |  |  |
| 1 Bande extensible 7 × 7 cm |  |  |
| 1 Couverture de survie stérile |  |  |
|  | OUI | NON |
| Le nécessaire de secourisme d’urgence, à l’exception du bassin et de l’urinal est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière. Le bassin et l’urinal sont rangés à part dans un second contenant présentant les mêmes caractéristiques Les matériels d’immobilisation compte tenu de leurs dimensions peuvent également être rangés à part, dans les mêmes conditions de protection. |  |  |
| Le nécessaire de secourisme d’urgence est maintenu en état d’usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l’agrément qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d’usage, ou dont la stérilité n’est plus garantie |  |  |
| PORT OBLIGATOIRE DE LA TENUE PROFESSIONNELLE | OUI | NON |
| Un pantalon, un haut, un blouson de couleur dominante blanche et/ou bleue |  |  |

LORSQUE CES VEHICULES EFFECTUENT LE TRANSPORT DE NOUVEAU-NES ET NOURRISSONS, LES DISPOSITIFS CI-DESSOUS SONT EXIGES PAR ENTREPRISE ET NON PAR VEHICULE :

| TYPE D’EQUIPEMENTS | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l’enfant dans la nacelle que la nacelle au brancard |  |  |
| Thermomètre normal et hypothermique (à gallium) |  |  |
| Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et pédiatrique), sac polyéthylène |  |  |
| Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression |  |  |
| Sondes pédiatriques d’aspiration de différents calibres |  |  |
| Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson |  |  |
| Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque et canules de différentes tailles |  |  |
| Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs |  |  |
| Matelas à dépression pédiatrique |  |  |
|  | AVIS |  |
| □ FAVORABLE | Véhicule autorisé à compter du : (Réservé à la DD ARS) |
| □ DEFAVORABLE | Nouveau véhicule non autorisé le jour du contrôle pour les raisons suivantes : |
| ▪ Dossier incomplet : |
| ▪ Véhicule non conforme : |
| Observations |
| signature du responsable de l’entreprise ou du mandant : |  | Date du contrôle : Nom et signature de(s) l’agent(s) de la D.D.A.R.S. : |
|  |  | Cachet de la DD.A.R.S. |

# Text boxes

- Photocopie recto verso de la carte grise

- Certificat de conformité

- Visite technique si le véhicule a plus d’un an

- Photocopie du bail si le véhicule est pris en location ou si la carte grise est au nom de la Société de crédit

- Attestation du garage certifiant que les sièges du véhicule sont lavables et résistants aux produits désinfectants ou pose de housses

- Document relatif au devenir du véhicule remplacé (copie certificat vente, attestation de reprise du garage…)